7.15

1、去除普尔钦斑

首先找到光斑中心，之后向四周扩散寻找边界，找到边界后对普尔钦斑区域进行插值

2、修改瞳孔检测算法

修改瞳孔边界检测代码，目前瞳孔边界较为稳定，眼睛检测丢帧较多

3、修改特征检测算法

原来使用的是brisk特征检测算法，添加了surf特征检测算法，surf计算的视差值比brisk更加稳定准确。

4、2~10mm检测结果

实际的直径我是用直尺测量的会有0.1~0.2mm的误差，应该和测量的平均值差不多。surf算法测量的最大值和最小值差值大概在0.5mm左右。

| 直径/mm | 视差计算算法 | 最小值 | 最大值 | 最大值与最小值差值 | 平均值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2.4 | brisk | 2.257 | 2.653 | 0.396 | 2.439 |
|  | surf | 2.271 | 2.660 | 0.389 | 2.465 |
| 3.2 | brisk | 2.985 | 3.763 | 0.778 | 3.366 |
|  | surf | 3.010 | 3.593 | 0.583 | 3.394 |
| 4 | brisk | 3.846 | 4.598 | 0.752 | 4.290 |
|  | surf | 4.159 | 4.566 | 0.407 | 4.330 |
| 5 | brisk | 4.745 | 5.696 | 0.951 | 5.299 |
|  | surf | 5.025 | 5.480 | 0.455 | 5.243 |
| 6 | brisk | 5.809 | 6.473 | 0.664 | 6.151 |
|  | surf | 5.969 | 6.375 | 0.406 | 6.146 |
| 7 | brisk | 6.703 | 7.592 | 0.889 | 7.144 |
|  | surf | 6.906 | 7.322 | 0.416 | 7.108 |
| 8 | brisk | 7.600 | 8.289 | 0.689 | 7.933 |
|  | surf | 7.778 | 8.210 | 0.432 | 8.005 |
| 9 | brisk | 8.168 | 9.591 | 1.423 | 8.892 |
|  | surf | 8.637 | 9.139 | 0.502 | 8.874 |
| 9.7 | brisk | 8.701 | 10.957 | 2.256 | 9.577 |
|  | surf | 9.521 | 10.038 | 0.517 | 9.734 |